Утверждена

Распоряжением Мэра г. Кызыла

№80-р «08 » февраля 2010г.

Регистрационный номер аукциона № ОА-01-10

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта

НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аукцион проводит: Уполномоченный орган по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» - Отдел муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла

Муниципальный  заказчик:  МЛУ КЫЗЫЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №1.

Кызыл   2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. АУКЦИОН	3

РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦОНЕ	3

РАЗДЕЛ I.2. ИНСТУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	4

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	15

РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.		19

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ	27

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 	28

ЧАСТЬ IIi. ПРОЕКТ муниципального КОНТРАКТА	35

# ЧАСТЬ I. АУКЦИОН

# РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦОНЕ

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  - действия заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд, а также иных гражданско-правовых договоров в соответствии, предусмотренном п. 14 ч. 2 ст.55 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган по размещению заказов (далее – Уполномоченный орган) – Отдел муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла.

Муниципальный заказ - совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» за счет средств бюджетной системы;

Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, бюджета Республики Тыва, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Муниципальные нужды -  обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и  законами Республики Тыва функций и полномочий муниципальных заказчиков.

Муниципальный заказчик (далее – заказчик) – указан в информационной карте документации об аукционе.

Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов (далее – Контрольный орган) – Контрольный комитет КГХП.

Участник размещения заказа – лицо, претендующее на заключение муниципального контракта.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Документация об аукционе – документация, утвержденная Уполномоченным органом, содержащая установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона, поданная в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд.

Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на поставку определенного товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная Мэрией г. Кызыла для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Аукционной комиссией осуществляется: рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лот – предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Шаг аукциона - величина, на которую снижается начальная цена контракта, указанная в извещении о проведении аукциона. Устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Официальное печатное издание для опубликования информации о размещении заказов (далее также официальное печатное издание) –  газета «Тувинская правда», определенное Мэрией г. Кызыла печатное издание, в котором, в соответствии с положениями действующего законодательства Уполномоченный орган осуществляет опубликование информации о размещении заказов для муниципальных нужд.

Официальный сайт для размещения информации о размещении заказов (далее также официальный сайт) -  http://www. Doge. ru, определенный Мэрией г. Кызыла сайт в сети «Интернет», на котором, в соответствии с положениями действующего законодательства Уполномоченный орган осуществляет размещение информации о размещении заказов.

# РАЗДЕЛ I.2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Содержание

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1	Законодательное регулирование	5

1.2	Уполномоченный орган	5

1.3	Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.	5

1.4	Начальная цена контракта и шаг аукциона.	5

1.5	Источник финансирования и порядок оплаты	5

1.6	Требования к участникам размещения заказа	5

1.7	Расходы на участие в аукционе	6

1.8	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа	6

1.9	Отстранение от участия в аукционе.	6

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 	7

2.1	Содержание аукционной документации	7

2.2	Разъяснение положений документации об аукционе	7

2.3	Внесение изменений в документацию об аукционе	7

2.4	Отказ от проведения аукциона	8

3.	ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	8

3.1	Форма заявки на участие в аукционе	8

3.2	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	8

3.3	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	8

3.4	Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг	8

3.5	Требования к оформлению заявок на участие в аукционе	8

4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	9

4.1	Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе	9

4.2	Срок действия, изменения и отзыва заявок на участие в аукционе	10

4.3	Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием	10

4.4	Обеспечение заявок на участие в аукционе	11

5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	11

6.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА	11

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА	12

7.1	Срок заключения контракта	12

7.2	Обеспечение исполнения муниципального контракта	13

7.3	Права и обязанности победителя аукциона	13

7.4	Права и обязанности Уполномоченный органа	13

8.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ	14

9.	УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ	14

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иными законодательствами, регулирующими муниципальный заказ.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящей документацией об аукционе, при размещении заказа Уполномоченный орган будет руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документацией об аукционе.

Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставки товара, выполнение работ, оказание услуг.

Уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и Технической части аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть III).

Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работу, оказать услугу на условиях, предусмотренных Информационной картой и Техническим заданием аукциона и аукционным предложением победившего Участника. Место, сроки (периоды) и условия поставки товара, выполнение работ, оказание услуг указаны в Информационной карте.

Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

Начальная цена контракта (лота) и шаг аукциона.

Начальная цена контракта и шаг аукциона указаны в Информационной карте аукциона.

1.4.2 Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов начальной цены контракта, указанной в Информационной карте аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Уполномоченный орган, вправе снизить шаг аукциона на 0,5 процента от начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

1.4.3 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Источник финансирования и порядок оплаты

Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона.

Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.

Требования к участникам размещения заказа

В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица  и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в аукционе не принято.

Уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

Расходы на участие в аукционе

1.7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта. Уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов аукциона.

Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.8.1. Уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.

Отстранение от участия в аукционе.

Уполномоченный орган, аукционная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения  в случае несоответствия участника аукциона к требованиям, установленным в п.1.6 настоящей документации об аукционе и статьям 11 и 25 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Содержание документации об аукционе

Аукционная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Раздела.

| Часть I | Аукцион |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Термины, используемые в документации об аукционе |
| Раздел I.2 | Инструкция участникам размещения заказа |
| Раздел I.3 | Информационная карта аукциона |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| 1.4.1. | Форма описи документов |
| 1.4.2. | Форма заявки на участие в аукционе |
| 1.4.3. | Форма анкеты участника размещения заказа |
| 1.4.4. | Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг |
| 1.4.5. | Форма доверенности |
| 1.4.6. | Форма запроса на разъяснение документации об аукционе |
| 1.4.7. | Форма письма об отзыве заявки (внесения изменений) |
|  | Инструкция по заполнению форм |
| Часть II | Техническое задание |
| Часть III | Проект муниципального контракта |

2.1.2. Документация об аукционе предоставляется бесплатно в письменной форме, в форме электронного документа или на электронный носитель заявителя в течение 2 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом соответствующего заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа о предоставлении документации об аукционе.

2.1.3.Уполномоченный орган не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником аукциона неофициально.

2.1.4.Участник обязан изучить документацию об аукционе. Представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям законодательства и документации об аукционе, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Разъяснение положений документации об аукционе

При проведении аукциона какие-либо переговоры Уполномоченным органом, Заказчиком или аукционной комиссией с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснения положений документации об аукционе. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в документацию об аукционе

Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в газете «Тувинская правда» и в течение двух дней размещаются Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru и направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Чтобы предоставить участникам аукциона разумное время для внесения изменений в заявки на участие в аукционе на основании изменений, внесенных в документацию об аукционе, Уполномоченный орган вправе, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении аукциона. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается в газете «Тувинская правда» в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и в течение двух дней размещается Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru  и направляется заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru , идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru  и опубликованные в газете «Тувинская правда».

Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

Отказ от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший в газете «Тувинская правда» и разместивший на официальных сайтах в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru  извещение о проведении открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Тувинская правда» в течение пяти дней и размещается Уполномоченным органом на официальных сайтах в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru   в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения Уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Форма заявки на участие в аукционе

3.1.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме, в соответствии с указаниями, изложенными в пунктах 3. и 4.1. аукционной документации и Информационной карте аукциона, по форме Раздела 1.4.  настоящей документации об аукционе.

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна:

- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей документацией об аукционе;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документацией об аукционе, включая основные технические требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и оказать.

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах,  на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе, согласно ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

Описание поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, страну происхождения поставляемого товара осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в  Информационной карте аукциона и  по форме, приведенной в Разделе I.4.4.. При этом, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.

Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе  документов и сведений.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Информационной карте. Несоблюдение нотариальной формы заверки документов является основанием для отклонения заявки участника размещения заказа в соответствии с п. 4 ч.1 ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. Документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе представляются прошитыми нитью (бечевкой), скрепленными печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника  в виде одного тома. Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требований настоящего пункта является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в  документации об аукционе и Информационной карте аукциона.

Уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона  в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу, доставлена позже указанного срока и признана опоздавшей.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами Уполномоченного органа. Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, по его требованию, Уполномоченный органом, выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Раздела, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 4.1. настоящего Раздела и в Информационной карте аукциона.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. Заявка помещается в конверт. На конверте обязательно указывается следующая информация:

Образец маркировки конверта:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №ОА-01-10 Поставка медицинского оборудования КУДА: 667000 г. Кызыл, ул. Ленина, 32 каб. 107 Отдел муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке:

- в составе отдельной заявки на каждый лот участник размещения заказа подает весь перечень документов и сведений, предусмотренных в пункте 8.2. Информационной картой  документации об аукционе. При этом заявка на каждый лот аукциона, содержащая весь перечень документов и сведений, требуемых настоящей документацией об аукционе должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

4.1.8. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте.

4.1.9. Участники размещения заказа, подавшие заявки, Уполномоченный орган обязан обеспечивать сохранность всех документов и сведений, содержащихся в таких заявках до момента рассмотрения заявок на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение заявок, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их рассмотрения.

4.1.10. Если документы, входящие в состав заявки, не  сшиты и не пронумерованы в порядке, указанном выше, Уполномоченный орган не несет ответственности за утерю части ее содержимого.

Срок действия, изменения и отзыва заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявка на участие в аукционе, соответствующая условиям документации об аукционе, признается действительной с момента подачи заявки на участие в аукционе и до истечения срока действия заявки, указанного участником размещения заказа.

Если срок действия заявки на участие в аукционе участником размещения заказа указан не был, то заявка на участие в аукционе действует до момента заключения контракта с победителем аукциона.

4.2.2. Срок изменения и отзыва заявок на участие в аукционе: в сроки приема заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

4.2.3.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.2.4. Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке: Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

4.2.5.Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа и подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

4.2.6. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела.

4.2.7. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе Уполномоченный орган сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в аукционе, заявка на участие в аукционе считается отозванной в надлежащем порядке. Уполномоченный орган не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

4.2.8. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

4.2.9. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

4.2.10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в течение пяти дней со дня поступления Уполномоченный органу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема заявок на участие в аукционе Уполномоченным органом заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о заявках на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются Уполномоченным органом в акте (протоколе), который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона на банковский счет, указанный в соответствующей заявке на участие в аукционе.

Обеспечение заявок на участие в аукционе

Заказчиком, Уполномоченным органом может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). При этом, такое требование в равней мере распространяется на всех участников размещения заказа. Информация об обеспечении заявки на участие в аукционе указана в Информационной карте.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона.

К участию в аукционе допускаются только те участники размещения заказа, заявки которых отвечают требованиям документации об аукционе и статьям 11, 12, 35 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ;

- непредставления документов, определенных Информационной картой, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- если заявка участника размещения заказа не соответствует требованиям по оформлению заявки в соответствии с п. 3.5 настоящей документации об аукционе;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в Информационной карте документации об аукционе;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

- поступления в отношении одного предмета аукциона (лота) от участника размещения заказа 2-х и более заявок.

- в заявке участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

5.1.6.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru .

5.1.7.Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Аукцион проводится Уполномоченный органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, Уполномоченный орган непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона.

Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Уполномоченный орган вправе снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

Аукцион проводится в порядке, установленном  Законом.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, при

этом в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

При проведении аукциона Уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона. Любой участник аукциона вправе также осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

При проведении аукциона Аукционная комиссия в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Протокол подписывается Уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у  заказчика, Уполномоченного органа.

Заказчик, Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается Уполномоченным органом на официальных сайтах  в сети Интернет http://pgz.tuva.ru, doge.ru и опубликовывается в газете «Тувинская правда» соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить Уполномоченному органу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с п.6.1.5. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если Уполномоченный органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранится Уполномоченным органом не менее чем три года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Срок заключения контракта

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона направляет один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью Заказчика, победителю аукциона.

Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его Заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

В Информационной карте аукциона устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола аукциона.

В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, сделавшем предпоследнее предложение по цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая

содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта

Не предусмотрено.

Права и обязанности победителя аукциона

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в аукционной документации и

по цене, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, кроме случаев, предусмотренных в подпунктах 6.1.7., 7.1.5.

В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 7.1. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Раздела, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник аукциона, которому Заказчик в соответствии с положениями настоящей документации об аукционе направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Участник аукциона, с которым заключен муниципальный контракт по результатам аукциона,

при исполнении муниципального контракта обязан предъявить документ, подтверждающий страну происхождения поставляемого товара.

Права и обязанности Заказчика

После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица  и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся, и по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктом 5. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником аукциона на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пункта 5.1.5. настоящего Раздела, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) Уполномоченного органа, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, Уполномоченный орган и аукционная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

В случае невозможности урегулирования во внесудебном порядке, все споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на размещение заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения аукциона. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе I.2 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

| N п/п | Наименование пункта, Ссылка на пункт Раздела I.2. | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Данные Уполномоченного органа, Заказчика |
|  | 1.1. Наименование Уполномоченного органа, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты (п.п.п. 1.2.1.) | Отдел муниципальных закупок мэрии г. Кызыла, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32,кабинет 107,тел. факс (39422) 2-37-08, т. 3-32-39, E-mail: Zakaz-Kyzyl@mail.ru Контактное лицо: Ооржак Чечек Кундаковна |
|  | 1.2. Наименование Заказчика, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты (п.п. 1.2.) | МЛУ Кызылский муниципальный родильный дом №1, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Гагарина, 3, тел. 8(394)22 2-27-57, 2-27-97 |
| 2. | 2.1. Предмет муниципального контракта (лота), заключаемого по результатам аукциона (п.п. 1.3.) | Поставка медицинского оборудования |
|  | 2.2. Наименование товара, технические характеристики товара, количество товара | Согласно Техническому заданию аукционной документации ЧАСТЬ II |
| 3. | Место поставки товара | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Гагарина, 3 |
| 4. | Сроки (периоды) поставки товара | В течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 5. | Вид аукциона (п.п. 1.3.) | Открытый аукцион Регистрационный № ОА-01-10 |
| 6. | Финансовые условия |  |
|  | 6.1. Начальная цена контракта (лота) (п.п.п. 1.4.1.) | 1 760,0 тыс. рублей. |
|  | 6.2. Структура цены контракта (порядок формирования цены) | С учетом расходов на доставку, страхование, монтаж, пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию, расходов по обслуживанию в течение гарантийного срока, проведения курса обучения медперсонала, включающего обучение навыкам пользования оборудованием, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок уплату налоговых и таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | 6.3. Шаг аукциона (п.п.п. 1.4.2.) | 5 % от Начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | 6.4. Источник финансирования (п.п.п. 1.5.1.) | Родовые сертификаты |
|  | 6.5. Порядок оплаты (форма и сроки) (п.п.п. 1.5.2.) | Безналичный расчет, оплата производится по факту поставки и установки медицинского оборудования в течение 2010г. |
|  | 6.6. Валюта расчета и платежей (п.п. 1.5.) | Российский рубль |
| 7. | Требования к участникам аукциона (Пункт 1.2.2.) |
|  | 7.1. Общие требования к участникам аукциона (п.п.п. 1.6.1.) | В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |
|  | 7.2. Обязательные требования (п.п.п. 1.6.2.) | 1) Соответствие участника аукциона требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона. 2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного; 3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
|  | 7.3. Требования, установленные Уполномоченным органом (п.п.п. 1.6.3.) | -отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | 7.4. Преимущества (п.п. 1.9.) | ОИ-0%, УИС – 0% |
| 8. | Заявка на участие в аукционе |  |
|  | 8.1. Форма заявки на участие в аукционе (п.п.п. 3.1.1.) | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в конверте. |
|  | 8.2. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе (п.п. 3.3.) | Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей аукционной документации c соблюдением требований, установленных в Разделе I.2 Общие условия проведения аукциона, и содержать следующее: 1. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленного по форме 1.4.3 (Анкета участника размещения заказа (сведения об участнике размещения заказа)), заявка на участие в открытом аукционе подготовленного по форме 1.4.2. в Разделе I.4. настоящей документации об аукционе; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 2. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (форма 1.4.4.). В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. 3. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: а) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копию такого поручения); б) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона; 4. иные документы и сведения об условиях исполнения муниципального контракта по усмотрению участника размещения заказа. |
|  | 8.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе (п.п. 3.5.) | Заявки на участие в аукционе оформляются в соответствии с требованиями п.п. 3.5 Раздела I.2. |
|  | 8.4. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), выполняемых работ, оказываемых услуг, а также их количественных и качественных характеристик (п.п. 3.4.) | 1.В составе заявки Участник размещения заказа представляет предложение о функциональных и технических (предложение о потребительских свойствах товаров), которое в обязательном порядке должно содержать подробную спецификацию поставляемых товаров, с комментариями по условиям исполнения муниципального контракта. 2. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, за исключением документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром; |
|  | 8.5. Конкретные требования к предмету аукциона | Согласно Техническому заданию аукционной документации ЧАСТЬ II |
|  | 8.6. Срок подачи заявок на участие в аукционе (п.п. 4.1.) | Заявки на участие в аукционе подаются: с 10 февраля 2010г. до 10.00 часов местного времени «02» марта 2010г. Уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона в порядке, установленном Разделом I.2. |
|  | 8.7. Место подачи заявок на участие в аукционе (п.п.п. 4.1.2.) | Отдел муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина, 32, каб. 107 Тел/факс (39422) 2-37-08 |
|  | 8.8.Порядок предоставления документации об аукционе. Размер и порядок оплаты за предоставление документации об аукционе | Документация об аукционе предоставляется бесплатно в письменной форме, в форме электронного документа или на электронный носитель заявителя в течение 2 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом соответствующего заявления от любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. |
| 9. | Обеспечение заявок на участие в аукционе (п.п. 4.4.) |
|  | 9.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе такой заявки, реквизиты счета для перечисления | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта: 88,0 тыс. руб. Путем перечисления на расчетный счет УО: УФК по Республике Тыва (Мэрия г. Кызыла л/с 03123002190) ИНН 1701009765 КПП 170101001 БИК 049304001, р/с 40703810700001000003 ГРКЦ НБ Респ. Тыва Банк России г. Кызыл. Назначение платежа «код дохода 93730201040040000130 Обеспечение заявки на участие в аукционе рег. № АО-01-10 Поставка медицинского оборудования. |
| 10. | Аукцион (Пункт 6.) |
|  | 10.1.Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 32 каб.107, 02 марта 2010г., в 10.00 (время местное) |
|  | 10.2.Место, время и дата проведения аукциона | «04» марта 2010 года в 10.00 (время местное). 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Ленина ,32 , каб 107 |
|  | 10.3.Срок заключения контракта (п.п.п. 7.1.2.) | В срок не ранее чем через десять дней и не позднее чем двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |
|  | 10.4.Требование об обеспечении исполнения контракта (п.п.7.2.) | Не установлено |
| 11. | Изменение цены контракта: | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| 12 | Расторжение контракта | Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. |
| 13 | Условия поставки: | Поставка товара должна сопровождаться соответствующими документами, в том числе сертификатами качества товара и др. Также, при исполнении муниципального контракта поставщик обязан предъявить документ, подтверждающий страну происхождения поставляемого товара. |

# РАЗДЕЛ I.4

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# I.4.1 ФОРМА

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим _________________________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом аукционе регистрационный номер №АО-01-10 на право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования предоставлены следующие документы:

| №№ п\п | Наименование | Оригинал/копия | Кол-во страниц | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.) |  |  |  |
|  | Анкета участника размещения заказа (Сведения об участнике размещения заказа) (по форме 1.4.3. Раздела I.4.) |  |  |  |
|  | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (по форме 1.4.4.Раздела 1.4.) |  |  |  |
|  | Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); |  |  |  |
| 5 | Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |  |  |
| 6 | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |  |  |
| 7 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |  |  |
| 8 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |  |
| 9 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); |  |  |  |
| 10 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |  |
| 11 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона |  |  |  |

Примечание: незаполняемые строки из таблицы удаляются. В случае предоставления участником размещения заказа иных документов, сведения о них включаются в настоящую опись.

Руководитель организации (уполномоченный представитель) ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

# М.П.

# I.4.2 ФОРМА

Дата, исх. номер                                                        На бланке организации

Уполномоченному органу

по размещению муниципального заказа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования

1. Изучив документацию об аукционе открытого аукциона реестровый номер №ОА-01-10 на право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования для нужд МЛУ Кызылского муниципального родильного дома №1, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _______________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров, составляющих полный комплекс товаров, которые должны быть поставлены в соответствии с предметом аукциона, данные товары будут в любом случае поставлены в полном соответствии со Спецификациями в пределах стоимости контракта.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой декларируем, что в отношении ________________________________________                    (наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Отдела муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, уполномоченных органах власти и  упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не менее 10 и не более 20 дней со дня подписания протокола аукциона и  передачи нам проекта муниципального контракта.

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями  документации об аукционе и условиями нашего предложения.

9. Мы извещены о включении сведений о ______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков  в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения уведомления, сформированного на основании протокола аукциона, и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

11. Юридический и фактический адреса/ место жительства:

Юридический адрес/адрес регистрации

Фактический адрес/ место жительства

Индекс _________ Адрес______________Улица ______________Дом_____Квартира_________

телефон ___________ , факс ____________Электронная почта:_________________________

банковские реквизиты:  ИНН  ____________ УФК по ____________лицевой счет № ______________ ОКВЭД _______ОКПО __________Р/С  ________________В (наименование банка)______________БИК ____________

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________

13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации

(уполномоченный представитель) ______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер  __________________________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

# I.4.3. ФОРМА

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(Сведения об участнике размещения заказа)

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.1. Вид налогообложения (НДС или упрощенная система) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| 4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6.Телефон, факс, Е-mail |  |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации (уполномоченный представитель) ____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер  __________________________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Примечание:

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

# I.4.4. ФОРМА

# СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения  муниципального контракта  на поставку  медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями  документации об аукционе и на условиях, указанных в  заявке на участие в аукционе и настоящем предложении:

| Предложение Участника размещения заказа * |
| --- |
| Наименование товара | Функциональные и технические характеристики товара | Страна происхождения товара | Год выпуска товара | Ед. изм. / Кол-во | Сроки предоставления гарантии качества товара | Сроки поставки товара |

Сведения о включенных расходах в стоимость товара: *___________________________________

Место поставки товара: *______________________________________________________________

К настоящему предложению прилагаются следующие приложения (Участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию):

1) …

Мы осведомлены и согласны с тем, что непредставление нами в составе заявки сведений и документов, наличие которых является обязательным в соответствии с требованиями законодательства и аукционной документации, является основанием для отклонения нашей заявки как несоответствующей установленным требованиям.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _____________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              _______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

* - заполняется Участником размещения заказа (отсутствие сведений является основанием для отказа в допуске на участие в аукционе, как заявку не соответствующую требованиям, установленным документацией об аукционе).

# I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Указанная доверенность предоставляется в составе заявки, в случае если заявка подписывается не руководителем, действующим на основании учредительных документов, а иным лицом.

В случае присутствия представителей участников размещения заказа на аукционе, указанные лица должны иметь доверенность при себе и предъявить при регистрации.

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. 									       ______________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

представлять интересы ____________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционе реестровый номер №ОА-01-10, проводимом Отделом муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла, в том числе подписывать заявку на участие в аукционе, изменять и отзывать поданную заявку, принимать участие на процедуре аукциона.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

I.4.6 ФОРМА

Исх N _______от «__» __________ 2010 г.

г. Кызыл ул. Ленина, 32

Мэрия .Кызыла,

отдел муниципальных закупок

ЗАПРОС

на разъяснение документации об аукционе №ОА-01-10

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования

_______________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещение заказа)

просит дать разъяснения по следующим вопросам проведения аукциона:

| N п/п | Наименование документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос просим направить по адресу: (почтовый, электронный адрес участника размещения заказа)

| __________________________ (наименование должности) | __________________________ (подпись) | ____________________________ (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

М.П.

I.4.7 ФОРМА

Исх N ______ от «__» _____________ 2010г.

г. Кызыл ул. Ленина, 32

Мэрия .Кызыла,

отдел муниципальных закупок

ПИСЬМО

об отзыве заявки (внесении изменений) на участие в открытом аукционе №ОА-01-10

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования

______________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

______________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон руководителя, электронный адрес)

______________________________________________________________

(дата регистрации заявки)

заявляет о своем намерении отозвать поданную заявку по следующим причинам (отказ от участия в аукционе или др. причины)

Дата и время регистрации нашей заявки « » 2010 г. час. мин.

Поданные документы просим выслать по адресу:

или передать нашему представителю по доверенности:

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)

______________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

| _______________________ (наименование должности) | __________________ (подпись) | __________________ (расшифровка) |
| --- | --- | --- |

М.П.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ

1.4.1. Форма: «Опись документов, представляемых для участия в аукционе»

- В данную форму участник размещения заказа вносит сведения обо всех представляемых документах. Перечень обязательных документов приведен в пункте 8 Информационной карты. Другие документы прикладываются участниками размещения заказа (далее – Участники) самостоятельно, по собственному желанию. Требовать от участников аукциона иные документы, за исключением документов предусмотренных в пункте 8  Информационной карты не допускается.

- В случае предоставления документов в виде приложений к какой-либо иной форме, заполняемой Участниками, сведения о них вносятся в соответствующую строку данной формы, например:

| №№ п\п | Наименование | Оригинал/копия | Кол-во страниц | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.) |  |  |  |
| 2. | Анкета участника аукциона (по форме 1.4.3. Раздела I.4.) | Оригинал | 2 | Стр.3 |
|  | - Устав | Копия | 10 |  |
|  | - Бухгалтерский баланс на 01.09.06 | Копия | 5 | Стр. 2-6 |
|  | - … | … | … | … |
| 3. | Доверенность … | Оригинал | 1 |  |

- В случае предоставления Участниками других документов, сведения о них также вносятся данную форму.

1.4.2. Форма: «Заявка на участие в аукционе»

- Заявка на участие в аукционе это основной документ, которым участники размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных документацией об аукционе.

- Участники заполняют все места, предназначенные для заполнения и помеченные подчеркивающей чертой: например:  «Участник размещения заказа ________________________ (заполняется название Участника)».

1.4.3. Форма: «Анкета участника размещения заказа (сведение об участнике размещения заказа)»

- Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения всеми Участниками размещения заказа.

- Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для подтверждения участниками своих данных. Требовать указанные документы в обязательном порядке  Уполномоченный орган не вправе.

- Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения Участникам размещения заказа.

1.4.4. Форма: «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг»

1.Предоставляется полная информация по поставляемым товарам, а также заполняется по каждому лоту отдельно (в случае несколько лотов). Предложение участника размещения заказа  - Указывается наименование и функциональные (технические) характеристики товара,  единица измерения и количество товара, страна происхождения товара, сроки (периоды) и место поставки товара, сроки предоставления гарантии качества товара, сведения о включенных расходах в стоимость товара, место поставки товара.

1.4.5. Форма «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника аукциона»

- В форме заполняются пропущенные места – указываются конкретные данные Участника размещения заказа и представителя.

1.4.6. Форма «Запроса на разъяснение документации об аукционе

Данный запрос оформляется и направляется Уполномоченному органу по размещению заказа участником размещения заказа, в случае, если  отдельные пункты документации не понятны.

I.4.8. Форма «Об отзыве заявки (внесении изменений) на участие в открытом аукционе»

Данная форма оформляется и направляется Уполномоченному органу по размещению заказа участником размещения заказа, в случае, если  отзывается заявка или вносится  изменение в заявку.

ВСЕ ФОРМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДПИСАНЫ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

ЧАСТЬ II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА |
| --- | --- |
|  | Реанимационный комплекс. В составе: Аппарат для искусственной вентиляции легких с комплектом расходных материалов и принадлежностей и прибор для мониторирования витальных функций. |
| 1. | Комплект оборудования, состоящий из аппарата ИВЛ с увлажнителем, и компрессором, предназначен для проведения длительной принудительной и вспомогательной вентиляции легких (в том числе и синхронизированной) в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии у взрослых пациентов |
|  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Гц , 220-230 Вольт |
|  | Общая характеристика: |
|  | Питание от сети переменного тока 220В, 50Гц |
|  | Встроенный аккумулятор для автономной работы |
|  | Пневматический привод (для кислорода и воздуха): 2,1 – 6 атм. |
|  | Возможность работы от одного газа (кислород или воздух) с сохранением объемных параметров |
|  | Цветной графический монитор дыхания с функциями управления аппаратом |
|  | Основные параметры ИВЛ имеют свои органы регулировки на панели управления (фракция кислорода, частота, время вдоха, поток, объем давление на вдохе, давление на выдохе, чувствительность триггера) |
|  | Вспомогательные параметры ИВЛ, расширенные функции и пределы сигнализации устанавливаются через графический монитор. |
|  | Установка и проверка порогов сигнализации в одном экране |
|  | Основные требования: |
|  | Неинвазивная вентиляция во всех типах и режимах |
|  | Автоматическая компенсация утечек |
|  | Автоматическая регулировка скорости нарастания давления |
|  | Автоматическая настройка чувствительности выдоха |
|  | Вентиляция с двумя уровнями давления и с высвобождением давления в контуре, реализованная за счет функции открытого контура. |
|  | Двойной тип вентиляции – ограничение давления с целевым объемом |
|  | Лампочка тревоги, видимая со всех сторон, приоритетность тревог по безопасности |
|  | Журнал событий, сохраняющий до 1000 сообщений о тревогах и изменениях в настройках |
|  | Режим готовности для калибровки (проверки перед использованием), предварительной или быстрой установки параметров по весу пациента |
|  | Увлажнение и подогрев дыхательной смеси с автоматическим контролем температуры |
|  | Управление и свойства: |
|  | Типы / Режимы ИВЛ: |
|  | По объему |
|  | По давлению |
|  | По давлению с целевым объемом |
|  | Двухфазная вентиляция с высвобождением давления |
|  | Вспомогательная/Управляемая принудительная вентиляция |
|  | Синхронизированная периодическая принудительная вентиляция |
|  | Самостоятельное дыхание |
|  | Неинвазивная вентиляция (во всех типах/режимах ИВЛ) |
|  | Самостоятельное дыхание с: |
|  | Поддержкой давлением |
|  | Доставкой целевого объема при поддержке давлением |
|  | Постоянно положительным давлением |
|  | Запасная ИВЛ (Во всех режимах) |
|  | Параметры: |
|  | Поддержка давлением: |
|  | 0 - 60 см H2O |
|  | Гибкие критерии переключения (автоматическая подстройка) |
|  | Порог выдоха (при Поддержке давлением) - Автоматическая регулировка |
|  | Порог выдоха (при Поддержке давлением) - Ручная регулировка 5 – 55% пикового потока |
|  | Дыхательный объем - 100 – 3000 мл |
|  | Частота дыханий (ЧД) - 1 – 80 1/мин |
|  | Поток - 1 – 180 л/мин |
|  | Ограничение давления - 0 – 80 смH2O |
|  | Время вдоха - 0,1 - 5,0 |
|  | Отношение I:E - Максимальное инверсное 4:1 |
|  | Триггер (чувствительность к попытке пациента) |
|  | Триггер по давлению: - От 0,0 до – 5,0 смH2O |
|  | Триггер по потоку: 0,6 – 2,0 л/мин |
|  | FIO(фракция кислорода): 0,21 – 1,0 |
|  | ПДКВ/СДППД: 0 – 45 смH2O |
|  | Ручной вдох: 5 с максимум |
|  | Опорный поток: 3 л/мин |
|  | Вентиляция по объему |
|  | Форма кривой потока: Прямоугольная или Нисходящая |
|  | Пауза: Выкл, 0,1 – 2,0 с |
|  | Вздох: Через каждые 100 дыхательных циклов объем вдоха VT = 1,5 х VT установленного |
|  | Компенсация растяжимости: Включена/Выключена |
|  | Дополнительные функции: |
|  | Компенсация утечек (автоматическая): 15 л/мин максимум При неинвазивной вентиляции: до 25 л/мин |
|  | O2 (3 мин): Доставка 100% кислорода в течение 3 мин (с одновременной калибровкой датчика О2) |
|  | Расширенные функции |
|  | Журнал событий: Содержит до 1000 записей о состоянии тревог и параметров вентиляции с цветовой маркировкой по значению событий |
|  | Графический монитор дыхания с функцией заморозки изображений, с автоматическим и ручным масштабированием шкал графиков, с наличием функции числового курсора и возможностью сохранения изображений и журналов событий на карте памяти для дальнейшей обработки на ПК. |
|  | Удержание выдоха: 20 с максимум |
|  | Удержание вдоха: 15 с максимум |
|  | Графический дисплей: |
|  | Отображаемые параметры: |
|  | Р пик Давление в конце вдоха |
|  | Р плат Давление выдоха |
|  | Р ср Среднее давление в дыхательных путях |
|  | ПДКВ Положительное давление в конце выдоха |
|  | Общ. ПДКВ Общее положительное давление в конце выдоха |
|  | С dyn effective – максимальная эластичность |
|  | C stat - - настоящая эластичность |
|  | R I Сопротивление вдоху |
|  | RE Сопротивление выдоху |
|  | VTI Объем вдоха |
|  | VTE Объем выдоха |
|  | MVI Минутный объем вдоха |
|  | MVE Минутный объем выдоха |
|  | MVE Минутный объем выдоха самостоятельного дыхания |
|  | Поток на вдохе |
|  | Поток на выдохе |
|  | I:E Соотношение вдоха к выдоху |
|  | TI Время вдоха |
|  | Постоянная времени |
|  | ЧД общ Частота дыхания общая |
|  | ЧД СД Частота дыхания самостоятельного дыхания |
|  | Респираторный индекс СД (RSBI) самостоятельного дыхания |
|  | Работа СД (WOBim) самостоятельного дыхания |
|  | FiO2 (Фракция кислорода) |
|  | Графики: |
|  | Кривые: |
|  | Давление – время |
|  | Объем – время |
|  | Поток – время |
|  | Петли: |
|  | Объем - давление |
|  | Поток – объем |
|  | Графические тренды: Не менее 8 |
|  | Звуковая и визуальная сигнализация: |
|  | Регулируемые тревоги: |
|  | Низкий Минутный объем выдоха |
|  | Высокий Минутный объем выдоха |
|  | Низкое Давление в контуре |
|  | Высокое Давление в контуре |
|  | Высокая ЧД общая |
|  | Апноэ |
|  | Порог утечки % |
|  | Нерегулируемые тревоги: |
|  | Параметр вне диапазона регулировки |
|  | Низкая или высокая FiO2 |
|  | Заданное давление ниже ПДКВ |
|  | Постоянно высокое базовое давление |
|  | Время вдоха слишком долгое |
|  | Время вдоха слишком короткое |
|  | Низкое или высокое базовое давление |
|  | Объем не достигнут |
|  | Особенности сигнализации |
|  | Отключение сигналов тревог: на 120 сек |
|  | Запасная вентиляция: включается во всех типах и режимах, если срабатывает тревога. Низкий Минутный объем выдоха |
|  | Датчик потока: тревога о неисправности датчика |
|  | Подача газов: тревога о низком давлении подаваемых газов |
|  | Отсутствие электропитания: тревога при отсутствии внешнего питания или низком уровне заряда аккумулятора |
|  | Неисправность аппарата: включается индикатор и на дисплее появляется сообщение о неисправности |
|  | Проверьте вентилятор охлаждения: охлаждающий вентилятор неисправен |
|  | Функция санации: Отключает сигнализацию на 120 с, прекращает вентиляцию на время плановой санации с последующим восстановлением вентиляции после присоединения пациента |
|  | Сброс тревог: Сброс индикации и сообщений о прошедших тревожных состояниях |
|  | Разъемы для внешних устройств: |
|  | Разъем для устройства оповещения на расстоянии: позволяет выводить сигнал тревоги на удаленный пост |
|  | RS 232C: для соединения с центральной системой мониторинга |
|  | Разъем для дистанционного устройства отключения звуковой сигнализации: для присоединения кабеля пульта дистанционного отключения сигналов тревог |
|  | VGA: стандартный порт для присоединения внешнего дисплея |
|  | USB: стандартный порт для соединения с устройствами хранения данных |
|  | Разъем для внешнего аккумулятора: для соединения с внешней аккумуляторной батареей |
|  | Присоединение контура пациента: |
|  | Порт вдоха и порт выдоха: 22 мм наружный диаметр / 15 мм внутренний диаметр |
|  | Комплект поставки: |
|  | Бактериальные фильтры – не менее 60 шт. |
|  | Аппарат (блок управления) – наличие |
|  | Мобильная стойка на колесах с креплением для увлажнителя – наличие |
|  | Компрессор медицинского воздуха – наличие |
|  | Шланги высокого давления для кислорода и воздуха – наличие |
|  | Штанга дыхательного контура с креплением и держателем шлангов – наличие |
|  | Увлажнитель дыхательных смесей без сервоконтроля температуры, с возможностью обогрева шланга вдоха – наличие |
|  | Дыхательный контур одноразовый с камерой - Не менее 30 шт |
|  | Набор для профилактического обслуживания аппарата – наличие |
|  | Набор для профилактического обслуживания компрессора – наличие |
|  | Испытательное легкое – наличие |
|  | Датчик температуры – наличие |
|  | Кабель гибкого нагревателя для многоразовых контуров – наличие |
| 2 | Комплект медицинского оборудования для мониторирования витальных функций у новорожденных и детей раннего возраста |
|  | Комплект оборудования предназначен для мониторирования витальных функций в условиях специализированных неонатальных отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста |
|  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Гц, 220-230 Вольт |
|  | Цветной ЖК дисплей |
|  | Размер экрана - диагональ не менее 21 см |
|  | Тип: цветной жидкокристаллический , сенсорный дисплей |
|  | Режим отображения кривой: безинерционный подвижный или безинерционный фиксированный; |
|  | Режим увеличенного отображения данных - стандартная комплектация |
|  | Одновременное отображение на экране, не менее: 5 кривых (12-ти цветов), замораживание кривых - обязательно |
|  | Отображение на экране кривых: ЭКГ – 2; Дыхание –1; SpO2 – 1; IBP или CO2 – 1. |
|  | Отображаемые числовые данные: ЧСС, уровень ST, частота дыхания, IBP(систолическое, диастолическое, среднее), NIBP (систолическое, диастолическое, среднее), частота пульса, температура и капнография |
|  | Отображение оксикардиореспирограммы - стандартная комплектация |
|  | Скорость развертки: 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с) |
|  | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания |
|  | Запоминание: - Графическое отображение 1, 2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; - 16 эпизодов памяти и вызываемых файлов (численные значения и кривые). |
|  | Наличие мультипараметрических коннекторов - Не менее одного |
|  | Наличие настраиваемых функциональных кнопок - Не менее трех |
|  | Защита от дефибрилляции - от 400 J |
|  | Типы звуков: Тревога, синхронизация, нажатие кнопок |
|  | Элементы тревоги: Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. |
|  | Индикация тревоги: Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звук тревоги |
|  | ЭКГ |
|  | Допустимое отклонение потенциала электрода - ( 500 мВ |
|  | Диапазон расчета ЧСС - 0,12 – 300 уд./мин. |
|  | Цикл обновления отображения ЧСС: каждые 3 с или при генерировании тревоги |
|  | Анализ аритмии: Метод анализа - Метод сравнения по образцу, Число каналов - Не менее одного. |
|  | Сообщения аритмии: не менее 13 |
|  | Воспроизведение аритмии: Число файлов воспроизведения - 16 |
|  | Время записи на файл - не менее 8 с |
|  | Отведения: по 3-электродам - I, II, III по 6-электродам - I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 |
|  | Параметры тревоги: не менее 3-х аритмий |
|  | Анализ ST: Стандартная комплектация |
|  | Установка границ тревоги по сегменту ST (+ 2.0 мВ) - Стандартная комплектация |
|  | Дыхание |
|  | Метод измерения: Импедансный, термисторный |
|  | Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 с или при подаче тревоги |
|  | Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин., Апноэ, 5 – 40 с |
|  | SpO2 |
|  | Диапазон измерения: 50 – 100% |
|  | Диапазон измерения пульса: 0.30 – 300 уд./мин. |
|  | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. |
|  | Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |
|  | Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB) |
|  | Метод измерения - Осциллометрический |
|  | Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. |
|  | Время накачки манжеты: не более – 7 с |
|  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: 300 мм рт. ст. |
|  | Режим измерений: - Ручной, - Непрерывный, - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч.,) |
|  | Наличие функции триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) |
|  | Температура |
|  | Диапазон измерения - 0 – 450С |
|  | Цикл обновления - Каждые 3 с |
|  | Вес: Не более 4,7 кг (без принадлежностей) |
|  | Питание |
|  | Интегрированное питание от сети: Переменного тока 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром |
|  | Потребляемая мощность максимум 70 Вт; |
|  | Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В |
|  | Время работы батареи: не менее 3 часов |
|  | Расходные материалы |
|  |  | Кол-во: |
|  | Кабель ЭКГ на 3 отведения (3 м) | 1 |
|  | Одноразовые ЭКГ электроды для взрослых (упаковка) | 1 |
|  | Кабель пациента на 3 отведения (0,8м) | 1 |
|  | Шланг для измерения НИАД 3,5 м | 1 |
|  | Датчик пульсоксиметрический для взрослых | 1 |
|  | Кабель пульсоксиметрии удлинительный 2 м | 1 |
|  | Датчик для измерения температуры | 1 |
| 3 | Дополнительные условия: |
|  | Все оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ и иметь соответствующие сертификат МЗ РФ и санитарно – гигиенический сертификат. |
|  | Аппараты производства 2009-2010 г. |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |
|  | Предоставление копий документов по регистрации аппарата в Минздраве РФ и сертификации ГОСТ |
|  | Предоставление гигиенического сертификата (сертификата СЭЗ) |
|  | Наличие сервисного центра в г. Красноярск и предоставление соответствующего договора о сотрудничестве |
|  | Наличие сервисного центра в г. Абакан и предоставление соответствующего договора о сотрудничестве |
|  | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года |
|  | Срок предоставления гарантии качества товара: не менее трех лет. |
|  | Сведения о включенных расходах в стоимость товара: С учетом расходов на доставку, страхование, монтаж, пуско-наладочных работ по вводу в эксплуатацию, расходов по обслуживанию в течение гарантийного срока, проведения курса обучения медперсонала, включающего обучение навыкам пользования оборудованием, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок уплату налоговых и таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Место поставки товара: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Гагарина, 3. |
|  | Срок поставки: с момента заключения муниципального контракта в течение 15 дней. |

# ЧАСТЬ III.   (ПРОЕКТ) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№ ________________

г. Кызыл                                                                                                                                      от «__» __________2010г.

МЛУ «Кызылский муниципальный родильный дом №1», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Кыргыс Вероники Самбуевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. Предмет  муниципального контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя поставку и установку медицинского оборудования, согласно объему и сроков поставки и функциональными, техническими характеристиками товаров в соответствии с согласованными сторонами Приложении №1,2, которые являются неотъемлемой частью данного контракта.

1.2. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с протокольным решением комиссии  Мэрии города Кызыла от «__» _____ 2010г. №_________________.

2. Порядок  поставки товаров

2.1. Поставка и установка товара осуществляется по адресу; Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Гагарина, д.3.

2.2. Заказчик проверяет поставляемые товары на соответствие их количества, комплектности и качества требованиям, установленным настоящим контрактом. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с 94 –ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Если Товары не отвечают требованиям, указанным в Приложении №1 к Контракту (далее - Приложение №1), Заказчик может отказаться от таких Товаров, и Поставщик заменит их Товарами, соответствующими требованиям Приложения №1.

2.4. После окончания поставки Товаров Поставщик представляет Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки товаров (далее - Акт) в двух экземплярах.

2.5. Заказчик обязан надлежащим образом принять поставленные товары. При этом он имеет право привлечь независимых экспертов в соответствии с законодательством.

2.6. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Акта утверждает его и возвращает один экземпляр Поставщику, либо возвращает его без утверждения в случае выявленных недостатков Товаров с изложением причин отказа. В этом случае Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет и предоставить Акт на утверждение Заказчику. Заказчик подписывает Акт и возвращает один экземпляр Акта Поставщику.

2.7.Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ «Заказчик» и «Поставщик» обязаны в пятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении контракта.

2.8.В случае несоответствия товара требованиям «Заказчика» сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых требований. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены «Заказчиком» в течение 10-ти дней после поставки товаров. «Поставщик» обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах указанной в контракте цены.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта включает в себя расходы на доставку,  страхование, монтаж, пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию, расходов по обслуживанию в течение гарантийного срока, проведения курса обучения медперсонала, включающего обучение навыкам пользования оборудованием, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок уплату налоговых и таможенных пошлин,  налогов,  сборов и других обязательных платежей и составляет _______ рублей.

3.2 Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3. Оплата товара производится после поставки и установки «Поставщиком» и приемки «Заказчиком» товара, оформленной актом сдачи – приемки в течение 2010г.

3.4. Источник финансирования: родовые сертификаты.

4. Права и обязанности сторон

Заказчик:

4.1. Заказчик обязан внести сведения о настоящем муниципальном контракте в реестр муниципальных контрактов в течении 3-х рабочих дней со дня заключения в соответствии со статьей 18 федерального закона от 21 июня 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в Отделе муниципальных закупок Мэрии г. Кызыла.

4.2. Поручает Поставщику осуществление поставок медицинского оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.3. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа на поставку товара;

4.4. Обеспечивает оплату за поставленный товар для муниципальных нужд, в соответствии с пунктом 3 настоящего Контракта;

4.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

4.6. Осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.

Поставщик:

4.7. Обязуется поставить товар в объеме, сроки и надлежащего качества, согласно Приложению №1, которое является неотъемлемой частью   контракта;

4.8. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

4.9. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа на поставку товара;

4.10. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор).

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут взаимную имущественную ответственность (штраф, пеня), причем санкции применяются без взаимных зачетов:

5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства в размере не менее одной трехсотой действующей надень уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (пеню) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.5.Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

6. Переход к заказчику права собственности

6.1. Переход к Заказчику права собственности на поставленные Поставщиком Товары  происходит после оплаты Заказчиком Поставщику стоимости поставленных Товаров.

7. Качество и комплектность

7.1.Качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам или техническим требованиям (условиям) заводов-изготовителей. Гарантийные обязательства на товар, порядок и условия предоставления гарантии указываются в сервисной книжке, выдаваемой Заказчику и являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.2.  Поставщик  гарантирует  качество  и  надежность  поставляемого товара.

7.4. Принятый Заказчиком Товар должен быть осмотрен  им при поставке товара.

7.5. При  обнаружении  производственных  дефектов  Товара  при  его приемке Заказчик обязан известить Поставщика о выявленных  дефектах после  их  обнаружения,  с  приложением подробного перечня указанных дефектов.

7.6. Поставщик  обязуется  устранить  недостатки   или   заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти)  рабочих дней после их обнаружения.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств  продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт действует с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

# 10. Заключительные положения

10.1. К настоящему  муниципальному контракту прилагаются:

1)Наименование, объем, цена  и сроки поставки медицинского оборудования.

2) Функциональные и технические характеристики товара.

10.2. Настоящий контракт заключен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Поставщику, другой Заказчику и третий отделу муниципальных закупок. Мэрии г. Кызыла.

10.3. По   вопросам,   не   урегулированным   настоящим   контрактом, применяются соответствующие нормы гражданского  законодательства Российской Федерации.

11. Юридические адреса сторон

11.1. Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: МЛУ «Кызылский муниципальный родильный дом №1»

г. Кызыл, ул. Гагарина, 3, ИНН 1701010841, р/сч. 40404810900000030005 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Кызыла, БИК 049304001, КПП 170101001.

_____________________________________Кыргыс В.С.

(подпись)

МП

Поставщик:_____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

(подпись)

МП

Приложение №1

Согласовано:                                                                                                    Согласовано:

_____________________________________                                       _________________________________________

_____________________________________                                       _________________________________________

(должность Заказчика)                                                                          (должность Поставщика)

_____________________________________                                       _________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                               (Ф.И.О.)

«___»______________________ 2010 г.                                           «___» _____________________ 2010 г.

М.П.									М.П.

Наименование, объем, цена и сроки поставки товара

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№ _________________ от  «_____» __________________ 2010 г.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Объем | Цена | Сумма (руб.) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реанимационный комплекс. В составе: Аппарат для искусственной вентиляции легких с комплектом расходных материалов и принадлежностей и прибор для мониторирования витальных функций. | комплект | 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Приложение №2

Согласовано:                                                                                                    Согласовано:

_____________________________________                                       _________________________________________

_____________________________________                                       _________________________________________

(должность Заказчика)                                                                          (должность Поставщика)

_____________________________________                                       _________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                               (Ф.И.О.)

«___»______________________ 2010 г.                                           «___» _____________________ 2010 г.

М.П.									М.П.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Реанимационный комплекс. В составе: Аппарат для искусственной вентиляции легких с комплектом расходных материалов и принадлежностей и прибор для мониторирования витальных функций.